Pakiet nr 1 – załącznik nr 8.1.1 do SIWZ

Urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości 

sztuk – 1                                                                                                          

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagane

parametry

TAK/NIE
	Parametry oferowane

	1
	Urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości



	1.1
	Producent
	podać
	

	1.2
	Kraj pochodzenia
	podać
	

	1.3
	Rok produkcji
	podać
	

	1.4
	Urządzenie fabrycznie nowe
	tak
	

	2
	Dane techniczne

	2.1
	Generowana częstotliwość 27,12 MHz
	tak
	

	2.2
	Możliwość pracy metodą emisji ciągłej i pulsacyjnej 
	Tak 
	

	2.3
	Moc emisji ciągłej 0-100 W

Moc emisji pulsacyjnej 0-200 W
	tak
	

	2.4
	Częstotliwość pracy pulsacyjnej 10-500 Hz
	tak
	

	2.5
	Szerokość impulsu 65-400 µs
	tak
	

	2.6
	2 Kanały zabiegowe (2 kanały zabiegowe ze względu na możliwość wykonania zabiegów na dwóch różnych obszarach w tym samym czasie)
	Tak

(podać)
	

	2.7
	Zegar w zakresie 1-60 min 
	tak
	

	2.8
	Akustyczny sygnał zakończenia zabiegu i automatyczne przerwanie emisji pola
	tak
	

	2.9
	Gotowe procedury terapeutyczne producenta
	tak
	

	2.10
	Możliwość wprowadzania własnych procedur terapeutycznych i zmieniania parametrów zabiegu
	tak
	

	3
	Wymiar aparatu max. szerokość 75cm x   długość 75 cm, (związane z ograniczeniami  wielkości kabiny zabiegowej posiadanej przez zamawiającego) ulokowany na wózku o kółkach jezdnych - łatwy do przesuwania w kabinie zabiegowej 

Aparat ma być wstawiony do kabiny

Wymiary kabiny: szerokość 170 cm i długość od 250 do 326 cm (uskok)

Ściany kabiny zabezpieczone farbą ekranującą
	tak
	

	4
	Wyposażenie dodatkowe:

- ramię łamane, 

- przewody do aplikatorów,

- aplikatory indukcyjne,

- aplikatory kondensatorowe,

- podkłady filcowe
	tak
	

	5
	Klasa ochronności I typ BF
	tak
	

	6
	Zasilanie 230V /50Hz
	tak
	


OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagane

parametry

TAK/NIE
	Parametry oferowane

	1
	OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.1
	Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu.
	tak
	

	1.2
	Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem.
	tak
	

	1.3
	Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca
	tak
	

	1.4
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu.
	tak
	

	1.5
	Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu.
	tak
	

	1.6
	Oferent gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 7 lat od podpisania umowy.
	tak
	

	1.7
	W przypadku przekroczenia czasu naprawy danego urządzenia poza (18 dni kalendarzowych) będą naliczane kary umowne.
	tak
	

	2.
	SZKOLENIA 

	2.1
	Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem.


	tak
	

	3
	DOKUMENTACJA W JĘZYKU POLSKIM DOSTARCZANA WRAZ Z DOSTAWĄ APARATU

	3.1
	Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: 

- instrukcję obsługi,

dokumentację techniczną,

- instrukcję konserwacji i czyszczenia
	tak
	

	3.2
	Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych CE (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentów do oferty)
	tak
	

	3.3
	Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu.
	tak
	


…………..                                                             ………………………………………………

   (data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

                                                                                             przedstawiciela Wykonawcy)
